市北高新区2026年度污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目

公开招标文件

（资格后审）

采 购 人：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会

代理机构：江苏正扬招标代理有限公司

2026年1月

招标文件备案表

编制人：李艳梅 日 期：2026年1月

采购单位（盖章） 代理机构（盖章） 日 期：2026年1月

目  录

- 招标公告

第二章 投标供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同签订与验收付款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标响应文件组成及格式

尊敬的投标供应商：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作投标响应文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标响应文件。谢谢合作！

第一章  招标公告

江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）受江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会（以下称采购人）的委托，就市北高新区2026年度污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目组织公开招标采购，诚邀符合条件的潜在投标供应商参加投标。

一、项目基本情况

1.项目名称：市北高新区2026年度污染物排放限值限量监测监控系统运维服务项目；

2.采购方式：公开招标；

3.项目预算：70万元；

4.最高限价：70万元；

5.项目需求：对市北高新区2026年度污染物排放限值限量监测监控系统，包括2个标准站、2个VOC站、26个微站和平台进行运维等，详见招标文件第三章；

6.合同履行期限：一年；

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标供应商其它资格要求：

2.投标供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。

3.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

4.投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

5.关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

具体详见本招标文件《第八章 投标文件组成及格式》中的资格审查文件要求。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，投标供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，一经发现则取消投标供应商资格，该投标供应商将记入不良记录。

三、获取采购文件

1.地点：南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目。

2.方式：自行下载。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目”发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

四、投标

1.投标供应商须认真阅读本招标文件的资格、商务技术、报价的各项要求条款，结合项目需求提供投标文件参与本项目的采购活动。

2.投标文件的递交

（1）接收人：采购代理机构；

（2）投标文件接收截止及评审开始时间：2026年2月6日14时30分；

（3）投标文件递交地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼211室（百度导航到汽车东站3号门） ，如有变动另行通知。

五、开标

1.开标时间：2026年2月6日14时30分；

2.开标地点：南通市崇川区青年中路153号4号楼211室（百度导航到汽车东站3号门） ，如有变动另行通知。

六、联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会；

地址：江苏省永福路79号1号楼；

联系人：吴先生

联系方式：13646273575。

2.采购代理机构信息

名称：江苏正扬招标代理有限公司；

地址：南通市崇川区青年中路153号4号楼213室；

联系电话：0513-85991998。

3.项目联系方式：

联系人：李艳梅；

联系电话：0513-85991998。

九、招标公告期

1.本公开招标采购项目的公告期为公告之日后起的5个工作日。

2.本次采购的有关信息将在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目上发布，敬请留意。

3.潜在供应商在获取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标的供应商须进行必要准备工作，按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按招标文件确定的时间、地点准时参加本项目的招标采购活动。

4.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标后中标单位，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

第二章  投标供应商须知

一、说明

1.本招标文件仅适用于江苏正扬招标代理有限公司（以下称代理机构）组织的公开招标活动。

2.公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.招标文件的解释权属于代理机构。

4.投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

6.招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市崇川区人民政府网-公告公示栏目发布的信息为准。

3.代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交首次投标文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交首次投标文件截止之日。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2.采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，投标供应商可为勘察入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的组成及装订

1.投标文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件、④投标响应文件电子版共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不要使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3.投标文件的 “资格审查文件”“商务技术文件”“报价文件”各自装订成册。特别提示：“报价文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“商务技术文件”之中。

4.④投标文件电子版需将①②③的正本盖章后扫描一份存于U盘中，单独密封递交

五、投标文件的份数、签署

1.投标供应商应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.投标文件分四册密封。第一册为 “资格审查文件”，第二册为“商务技术文件”，第三册为“报价文件”，第四册为“投标文件电子版”，投标文件的第一册、第二册、第三册、第四册应分别密封，并在封袋上标明 “资格审查文件”“商务技术文件”“报价文件”“投标文件电子版”。

3.投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

六、投标响应文件的密封及标记

密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

七、投标文件的有效期

1.从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.报价表必须加盖投标供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.投标报价（以人民币计价）应包含但不限于运维服务费、更换耗材费用、税金、电费、网络通讯费、场地租赁费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，即完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件采购要求的所有费用。

5.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中报价表（开标一览表）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；

（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（开标一览表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标供应商的法定代表人或分支机构负责人或其被授权人签字确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

6.一次报定的价格为中标价，同时，已确定的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7.投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

九、投标费用

1.本项目代理服务费由中标供应商支付。代理服务费3500元。

2.投标供应商自行考虑包含在报价内的上述费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3.招标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4.无论招标过程和结果如何，参加投标的投标供应商自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

十、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

十一、未尽事宜

按有关的法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

一、项目概况

为保证市北高新区相关监测设备的稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据，根据国家、省、市相关标准及规范要求，南通市北高新区需委托第三方机构对市北高新区标准空气站、VOCs空气站和微型空气站提供运维服务，并保证数据正常接入市北高新区生态环境综合管理平台，且该平台能正常使用。市北高新区污染物排放限值限量监测设备详细情况如下：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气站（站房及配套辅助设施） | NOx分析仪 | 聚光科技 | AQMS-600 | 套 | 2 |
|  |  | SO2分析仪 | 聚光科技 | AQMS-500 | 套 | 2 |
|  |  | CO分析仪 | 聚光科技 | AQMS-400 | 套 | 2 |
|  |  | O3分析仪 | 聚光科技 | AQMS-300 | 套 | 2 |
|  |  | PM10颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 | 套 | 2 |
|  |  | PM2.5颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 | 套 | 2 |
|  |  | 动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 | 套 | 2 |
|  |  | 零气发生器 | 聚光科技 | AQMS-100 | 套 | 2 |
|  |  | 气象五参数 | 智翔宇 | MULTI-5P | 套 | 2 |
| 2 | VOCs空气站（站房及配套辅助设施） | 挥发性有机物在线监测系统 | 谱育科技 | EXPEC 2000 （规格：315P/315H） | 套 | 2 |
|  |  | 全惰性化精密动态校准仪 | 谱育科技 | D 3000 | 套 | 2 |
|  |  | 零气发生器 | 谱育科技 | A 710 | 套 | 2 |
|  |  | 氢气发生器 | 谱育科技 | EXPEC 300 | 套 | 2 |
|  |  | 气象五参数 | 谱育科技 | QX-200 | 套 | 2 |
| 3 | 微型空气站 | 环境空气质量监测微型站（含太阳能板） | 聚光科技 | AQMS-3000 | 套 | 26 |

本次中标供应商需在2026年2月15日前，与原运维单位做好工作交接。

1.运维目的

本项目拟委托第三方机构对上述站点提供运维服务，运维内容包括：设备日常维护、定期校准、系统检修等，必要时更换监测仪器配件、耗材等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

2.运维管理：

运维机构须严格按照国家相关技术规范、运维合同、方案等的规定开展运维工作。

3.运维内容：

承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作，运维人员必需每周对监测仪器进行现场维护。所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录。

4.运维方案：运维机构负责根据国家相关技术规范制定详细的运维方案（需在投标标书中提供），方案内容应包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

5.人员保障：需配备至少2名运维工作人员，能够独立解决仪器运维过程中一些常见简单故障，负责运维人员需接受采购人的监督管理开展运维工作。

6.备件保障：运维合同签订后，所有耗材、配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

7.服务响应：如发现仪器故障后，运维机构在4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如24小时内无法排除故障，应及时报告，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

8.其它要求：

（1）承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

（2）承担运行维护服务方必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作。

3）按照要求规范如实填写、整理各类运维记录，留存现场。

4）所有点位每三天巡查一遍，微站点一周全覆盖。每天提供巡查点位周边的照片和巡查报告，作为年度运维考核。

二、项目需求

（一）标准空气站运维要求

1.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气自动监测站的日常运行维护；

（2）空气自动监测站的日常质量管理；

（3）空气自动监测站的日常安全管理；

（4）空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

（6）空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

（7）空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站通讯正常。

（8）根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

（9）当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

（10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时进行报备。

（11）当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

2.运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于85%(含)。

（3）异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

3.运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

A、运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

B、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日8时～20时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），其他时间出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)具备自动零点检查功能的站点，对SO2、CO、O3、NO2分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准；

(8)每日审核前1日各监测点位原始小时值。

C、每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

(17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报；

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁；

(19)每周对气象仪器运行情况进行检查；

(20)重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路。

D、每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

(3)每月对数据和运维记录进行备份；

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器；

(5)清洗各仪器散热防尘网和空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网；

(6)检查仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性。

E、每季度工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修。

(3)校准和检查 PM10 及 PM2.5 分析仪的温度、气压和时钟。

(4)每季度对气态污染物进行精密度校准。

(5)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

F、每半年工作内容如下：

(1) 检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查；

(5)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

(6)进行动态校准仪 MFC 流量控制器线性检查；

(7)采样支管每半年至少清洁1次，必要时更换。

G、每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，采样总管每年至少清洁1次，对关键零部件进行拆卸清洁和保养，按说明书的要求更换备件。

H、日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案；

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日8时～20时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主；

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

I、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准为业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时；

②移动位置时；

③进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④监测仪暂停工作一段时间后；

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受淮业主及其委托单位和人员的质量检查。

J、系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

（二）VOCs空气站运维要求

具体运维内容和要求如下：

1.一般要求

对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

检查站点的排风排气装置工作是否正常；

标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

2.具体要求

（1）每日工作

每日远程连接到仪器现场端进行检查，主要内容如下：

1）检查网络情况；

2）检查仪器数据文件及完整性；

3）检查数据上传至数据采集系统及总站数据平台是否正常；

4）检查各仪器监测数据正常性；

5）根据电源电压，站房温度、湿度、设备温度等判断站房内部情况；

6）检查仪器控制软件参数，发现异常报警时，应及时对仪器相关部件进行维护或更换；

7）检查仪器谱图及浓度趋势，异常高值、低值判断（基线情况，峰响应或峰飘情况）；

8）保留时间漂移检查，若发生漂移，寻找原因及时解决。

（2）每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材；

检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源；

检查站房通讯及数据传输系统状态；

检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常；

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各仪器采样流量是否正常。

检查钢瓶气压力并记录，确保载气和标气不漏气。根据使用情况，及时更换载气（一般压力低于2MPa更换，更换后需保压验漏），且根据之前的记录判断压力是否下降异常，若是异常，需查明原因。

检查并酌情更换仪器采样滤膜，更换滤膜后，需要对过滤装置进行检漏检查。

对仪器显示数据、时间和数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

检查各仪器运行是否正常，查看是否有报警信息，检查仪器参数是否处于正常范围并进行记录。

每周开展FID通标检查，以确定各组分浓度偏差，如超过20%物种标点浓度偏差大于±20%，需重新建立标准曲线。

每周开展VOCs监测仪通零，组分空白残留不应该高于 0.1 nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在 0.3 nmol/mol以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在 1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

（3）每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

每月检查校准各仪器时钟，并与数采工控机保持一致；

更换发生器过滤分子筛、更换发生器干燥剂；

清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞滤网；

每月检查站点仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准；

检查并记录标气有效日期和压力，当标气少于5 Mpa时，需及时采购；

每月检查VOCs仪器采样流量，若实测流量与设定值的偏差大于±5%，排除漏气和堵塞的情况，对采样流量进行重新校准。

每季度工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每季度使用混合标准气体更新多点校准曲线。

每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱；

每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查；

每季对仪器所有数据进行备份；

每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗；

每季度需进行多点线性检查，要求至少6点不同浓度（含零点、0.5ppb、2ppb、4ppb、8ppb、10ppb依次从低浓度到高浓度通入）的标气开展对仪器的线性化测试，满足线性相关系数r≥0.99（决定系数r2≥0.98），以确保VOCs各组分定量的准确性。

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行单点检查，所用动态校准仪流量误差应≤±2%，否则应及时进行校准。

每季度开展精密度检查，所有目标化合物的相对标准偏差应小于10%。

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（5）每半年工作

每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗，检查各气路连接的密封性；

采样总管及采样风机清洗，更换采样支管；

对动态校准仪中的质量流量控制器，进行多点校准。为确保所用动态校准仪质量流量计进行流量标准传递的准确度，对所获校准曲线的检验指标应符合以下要求：相关系数(r)>0.99；截距(a1)<满量程±2%；多点标准偏差注≤1。若其中任何一项不满足指标要求，则需对质量流量计重新进行调整。校准完成之后重新对每个流量点检查一遍，所有点的偏差都控制在±2%以内。

（6）每年工作

流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

检查站点的防雷设施，每年由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

更换所有仪器的泵组件，更换载气过滤器，更换预浓缩管、除水管；

清洗十通阀，FID 检测器等；

VOCs仪器每年应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性；

每年开展检出限测试，所有目标化合物的相对标准偏差应小于0.1 ppb。

每年至少进行一次高浓度残留检查：向系统通入标准曲线最高浓度点进行分析，分析结束后连续两次通入高纯氮气或零空气测试系统残留，记录第二次分析结果。要求90%组分系统残留浓度≤0.1 ppb。

保养后，进行多点校准、稳定性、准确性和检出限等年度目标化合物测试。

（7）不定期工作

根据实际使用情况更换相关耗材；

根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）VOCs仪器紧急维护

紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标供应商将马上更换损坏的零件，确保24小时内子站系统恢复正常运行；

如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标供应商应及时告知采购人，征得同意后，由中标供应商负责维修（仪器正常报废除外）；

发生通讯故障时，中标供应商技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人报修；

更换下来故障仪器设备，中标供应商技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人确认后方可重新投入运行；

仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

（9）其他

1)分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

2)仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

## （三）微型空气站运维要求

1.一般要求

负责微型站的日常运行、维护、检修、换件、耗材更换等事项，保证微型站的正常运转，保证监测工作正常开展。

负责进行仪器运行状态检查，如发现问题则在第一时间解决。

定期进行仪器现场巡查，进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。以保障仪器准确可靠运行。

按仪器运行要求定期对系统进行校准，以保证仪器数据的准确有效。

对所有在线监测站制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。

每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告，陈述每个站点和在线监测系统的运营情况。

接受环保部门的监督、指导、考核，及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

2.具体要求

（1）微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、季度检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；每周及时检查站点电、网络等情况，保证系统仪器具有良好的运行环境；设计表格及时做好记录等。

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；远程巡检如设备状态异常需现场检查仪器等。

季度检查：每季度抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果季度抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将季度检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录；

年度检查：每年对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

（2）质控要求

现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边国控站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。

传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准车或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。

（3）年度预防性维护

1）	每年至少进行一次预防性检修。

2）	按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的关键零部件。

3）	对仪器电路各测试点进行测试与调整。

4）	对仪器进行气路检漏和流量检查。

5）	对仪器气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。

6）	在每次全面预防性检修后，或更换了仪器中的关键零部件后，对仪器重新进行校准和检查。

7）	对于完成预防性检修的仪器，进行连续24 小时的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，方可投入使用。

8）	维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录。

9）	对于因自然老化影响监测数据准确度的仪器和零配件，通过数据审核一经确认不再满足监测要求的，及时更换新机或新零配件，保证数据的联网率、有效率和准确性。

三、服务期限

一年。

四、考核方案

采购单位按半年度对运维中标供应商进行考核，考核采取百分制，主要包括两率（设备运行率和数据有效率）、运行维护、数据审核3部分内容。其中两率部分考核占50%，采取单站考核的方式进行；运行维护部分考核占40%，数据审核部分考核占10%，均采取项目整体考核的方式进行。

1.单站考核部分（50%）

（1）名词解释

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（2）数据真实性

单站考核即两率部分考核，包括设备运行率和数据有效率，由运维中标单位按实际情况填写考核时段内的两率考核表，采购方组织抽审，发现弄虚作假行为单站考核计0分。

（3）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则单站考核计0分。

（4）两率考核得分

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则单站考核计0分。

①单站监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=100；

②有效率在85%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×100；

③有效率在80%(含)-85%的，两率得分=实际有效率×90%×100。

2.项目整体考核部分（50%）

（1）运行维护部分（40%）

运行维护部分由采购方组织抽查，采取单站类推整体的方式进行，即检查单站时发现单站存在该项问题即对项目整体予以同等扣分，满分100分，采用扣分制，扣分细则如下表：

标准站/VOCs站运维情况考核表

考核站点：            运维商：                   考核时间：

| 考核内容 |  | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力不低于1.5Mpa，且在有效期内； 流量计、温湿度计、大气压计超出有效期； 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障； 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围； 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差； 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过； 颗粒物分析仪采样斑点有残缺、毛刺或穿孔现象； 颗粒物分析仪采样斑点异常是否及时调整并记录上报。 …… |  |
| 日常运维 | 站房环境及人员保障情况 | 站房卫生整洁，不漏水，物品摆放整齐，无无关设备和杂物等； 电、通讯、空调、排风、消防等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境； 门禁、护栏、照明、爬梯等外围设施是否完好； 运维人员是否持证上岗，人证一致。 …… 站点每周巡检一次得满分；到站率不足一周一次每次扣 分。 |  |
|  | 采样系统维护效果 | 切割头、采样管道是否按规定清洁，有无积灰、积水或障碍物； 采样风机、气泵是否正常工作； 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度小于3m； 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常，支管是否全部加保温套； 氮氧化物分析仪硅胶是否及时更换。 …… |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息； 仪器过滤膜是否及时更换并留档，散热风扇是否及时清洗； 颗粒物采样管加热装置是否工作正常； 采样泵相关耗材是否及时更换； 采样纸带或滤膜是否及时更换； 零气发生器相关耗材是否及时更换（至少每6个月）。 …… |  |
| 运维响应、保障 | 应急响应 | 对空气异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应空气、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件有安全库存并及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 视频监控 | 真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | …… | …… |  |
| 记录和数据管理 | 运维记录 | 现场运维每周例行巡检记录完整性，真实性，实时性； 气态污染物质控校准记录（零跨、精度、多点校准）； 颗粒物质控校准记录（流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准）； 动态校准仪质量流量控制器多点校准记录； 气态、颗粒物采样管、切割器清洗记录； 标气使用记录、有效证书； 设备维修记录； 耗品耗材更换记录； NOx设备钼炉转换率记录； 臭氧仪器标准与量值溯源记录； 颗粒物纸带留存记录； 过滤膜留存记录； 记录不完整、不规范、不真实、遗漏、错误或涂改有一项扣 分。 …… |  |
|  | 数据一致性 | 时钟不一致，数据采集、传输异常，仪器数据与工控机、平台不一致； 视频监控无法查看或记录不满一个月； 摄像头朝向发生自动转动，超过一个周期未维护。 …… |  |

注：1.具体考核细则以实际签订合同为准；

2.表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除；

3.采购单位可以运用环境质量自动监测站质控检查的结果，参考对照酌情扣分。

（2）数据审核部分（10%）

运维中标供应商安排专人按照数据审核要求对站点数据审核，每日将审核的数据汇总并反馈给采购方。

数据审核部分考核采用扣分制，满分100分。采购单位在考核时段内安排核查与统计，发现1次数据审核不准确或者审核数据反馈不及时扣1分，扣完为止。采购单位对数据真实性组织抽审，发现数据弄虚作假等行为，数据审核部分考核直接计0分。

3.考核总分计算（100分）

考核总分=4个站点两率得分加和/4*50%+运行维护得分*40%+数据审核得分*10%

4.运维费用核算方法

每半年度考核总分低于70分的，不予支付该半年度对应运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付该半年度对应全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。该半年度对应运维费=实际考核得分/100*该半年度对应全额运维费。

五、付款方式

合同服务期结束后，按照考核办法，根据考核结果支付费用，每半年度考核总分低于70分的，不予支付该半年度对应运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付该半年度对应全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。该半年度对应运维费=实际考核得分/100*该半年度对应全额运维费。付款以供应商开具等额发票交采购人财务审核入账为必要条件。

第四章  评审方法和程序

一、采购人委托招标代理机构组织开标

1.成立评标委员会，由采购人代表和有关专家依法组成。

2.投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加投标会。

二、开标

1.采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标供应商代表提出的询问或者回避申请。

2.投标供应商不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

三、资格审查

1.开标后，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标供应商的资格进行审查。

2.资格审查合格的供应商进入评标。

3.合格投标供应商不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四章第十一条的规定。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标供应商的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标供应商代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标供应商的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标供应商的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

6.除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

8.评审期间，合格投标供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标供应商对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1.本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标供应商推荐为中标人的评标方法。

2.评标委员会成员：对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1.评标程序：

资格符合性评审——商务技术文件评审——报价文件评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入商务技术文件的开标。先开商务技术文件，商务技术文件打分结束后再开报价文件。

2.评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3.本次项目的商务技术文件和报价文件评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术文件分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

报价文件分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4.评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。

6.技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7.开启投标供应商的报价文件，现场唱标后由投标供应商代表签名确认。

8.投标供应商的报价文件评审得分直接计算取得，并与其商务技术文件得分相加为该投标供应商的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

9.评审后的综合得分相同的，按报价文件得分由高到低顺序排列。综合得分且报价文件得分相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）

10.评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标供应商，排名第一的确定为第一中标候选人，出具评审报告并将结果通知所有投标供应商。

七、关于投标价格评审

1.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

（1）报价低于采购项目预算50%的，即报价＜采购项目预算*50%；

（2）报价低于采购项目最高限价45%的，即报价＜采购项目最高限价*45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

3.启动异常低价响应审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格做出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。审查情况应当在评审报告中进行记录。

八、评审评分项

（一）技术分：（70分）

| 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 综合实力（8分） | 供应商获得过环境类荣誉或评价的，有1个得1分，最高得5分。 注：提供相关证明材料。 |
|  | 供应商自有或承诺在中标后签合同前有用于质量控制的CMA实验室，且提供证明文件供采购人核实。（提供承诺函，格式自拟）提供承诺函得3分。 |
| 业绩 （12分） | 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过的类似项目运维业绩的，每提供一个得3分，最高得12分。 注：提供合同复印件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 人员配备（12分） | 1.项目负责人：具有仪器仪表专业或环境相关专业副高（或以上）职称的，得4分。 2.项目组成员（不含负责人）：具有有效期内中国环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书的，每1人得2分，最高得8分。 注：提供对应证书复印件并加盖公章及供应商为其缴纳的2025年任意一个月的社保证明材料；以上内容缺少一项该人员不得分。 |
| 服务方案和质效（38分） | 运维方案：根据供应商提供的针对本项目的日常运行维护方案（包括运维计划、运维目标、日常维护巡检内容、故障维修措施）的合理性、逻辑性、完整性及可操作性进行评分。 提供的针对本项目的日常运行维护计划得（3分）；提供针对本项目进行运维的目标内容（3分）；提供针对本项目日常维护巡检内容得（3分）；提供针对本项目在运维过程故障维修措施得（3分）。 注：本项最高得12分；供应商应在投标文件中设置专节来对上述内容作出响应性说明，每缺一项说明扣相应分值，对每项中出现一处不完善或不合理扣减0.5分，直至扣完为止。 |
|  | 质控方案：根据供应商提供的针对本项目的质控方案（至少包括质量保证控制计划、质量保证控制措施）的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评分。 提供项目质量保证措施： 1.项目进度控制计划保障措施及内容（3分）； 2.运维设备质量保障措施及内容（3分）。 注：本项最高得6分；供应商应在投标文件中设置专节来对上述内容作出响应性说明，每缺一项说明扣相应分值，对每项中出现一处不完善或不合理扣减0.5分，直至扣完为止。 |
|  | 应急方案：根据供应商提供的应急预案，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施，并制定了数据监控制度和处理处置方法。 投标人提供的应急应急预案： 1.运维期间设备出现严重影响系统运行和数据质量的有效措施（3分）； 2.运维期间的数据监控制度和处理处置方案（3分）。 注：本项最高得6分；供应商应在投标文件中设置专节来对上述内容作出响应性说明，每缺一项说明扣相应分值，对每项中出现一处不完善或不合理扣减0.5分，直至扣完为止。 |
|  | 制度保障：根据供应商为本项目编制的所制定的运行管理制度、安全保障措施等全面性、针对性进行评分。 投标人提供项目管理制度、安全保障措施： 1.提供针对本项目的特点、运维内容制定的运行管理制度得（2分）； 2.提供针对本项目运维内容和需求，制定合理的安全保证措施（2分）； 3.本项目运维期间所运维的设备正常安全运行的措施（2分）； 4.拟派项目组人员运维期间的安全操作流程及相关措施（2分）。 注：本项最高得8分；供应商应在投标文件中设置专节来对上述内容作出响应性说明，每缺一项说明扣相应分值，对每项中出现一处不完善或不合理扣减0.5分，直至扣完为止。 |
|  | 为确保现场设备运维稳定，供应商提供或承诺中标后可以提供设备原厂出具的关于该项目所需的耗材、配件等长期技术服务及备品备件支持的函件的（提供原厂就本项目出具的函件扫描件或复印件），得3分。注：承诺函格式自拟。 |
|  | 供应商承诺能够随时提供针对本项目的信息化保障服务的，具体包括：（1）园区环境质量“一图总览”：基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、限值限量站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。（2）环境数据统计分析：利用接入的园区空气、水质监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，自动核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据。能够提供上述服务的，得3分；（需提供相关服务的承诺函（格式自拟），不提供的不得分） |

（二）报价响应评分：（30分）

1.本项目最高限价：70万元，超过限价作无效投标处理。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其报价响应得分为满分。

3.其他投标人的报价响应得分分别按照下列公式计算：

报价响应得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

九、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装；

十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十二、中标通知

1.开标结束后，采购人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2.中标公告期限为1个工作日。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五章 合同签订与验收付款

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。

采购人：             （以下简称甲方）

中标供应商：             （以下简称乙方）

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及  年  月  日（项目名称）           的中标结果、招标文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同内容

1.乙方负责完成本次项目范围：对市北高新区标准空气站、VOCs空气站和微型空气站提供运维服务，并保证数据正常接入市北高新区生态环境综合管理平台，且该平台能正常使用。市北高新区污染物排放限值限量监测设备详细情况如下：

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准空气站（站房及配套辅助设施） | NOx分析仪 | 聚光科技 | AQMS-600 | 套 | 2 |
|  |  | SO2分析仪 | 聚光科技 | AQMS-500 | 套 | 2 |
|  |  | CO分析仪 | 聚光科技 | AQMS-400 | 套 | 2 |
|  |  | O3分析仪 | 聚光科技 | AQMS-300 | 套 | 2 |
|  |  | PM10颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 | 套 | 2 |
|  |  | PM2.5颗粒物分析仪 | 聚光科技 | BPM-200 | 套 | 2 |
|  |  | 动态校准仪 | 聚光科技 | AQMS-200 | 套 | 2 |
|  |  | 零气发生器 | 聚光科技 | AQMS-100 | 套 | 2 |
|  |  | 气象五参数 | 智翔宇 | MULTI-5P | 套 | 2 |
| 2 | VOCs空气站（站房及配套辅助设施） | 挥发性有机物在线监测系统 | 谱育科技 | EXPEC 2000 （规格：315P/315H） | 套 | 2 |
|  |  | 全惰性化精密动态校准仪 | 谱育科技 | D 3000 | 套 | 2 |
|  |  | 零气发生器 | 谱育科技 | A 710 | 套 | 2 |
|  |  | 氢气发生器 | 谱育科技 | EXPEC 300 | 套 | 2 |
|  |  | 气象五参数 | 谱育科技 | QX-200 | 套 | 2 |
| 3 | 微型空气站 | 环境空气质量监测微型站（含太阳能板） | 聚光科技 | AQMS-3000 | 套 | 26 |

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件、乙方中标的投标文件；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

3.乙方工作成果交付：

乙方需于2026年2月15日前与甲方本项目原运维单位做好交接工作，对交接中发现的问题及时提出纠正意见，便于本项目原运维单位及时补正，交接完成后视为乙方已认可本项目现状并不持异议，确保本项目于合同约定期限内正常有效运行。

4.合同履约期限：本年度合同服务期限为 年 月 日至 年 月 日。

二、合同价款与支付

1.合同总价：人民币    （¥）   元，该合同价款总价应包括乙方中标后为完成合同约定服务范围的全部工作需支付的一切费用，其应包括但不限于运维服务费、更换耗材费用、税金、电费、网络通讯费、场地租赁费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：合同服务期结束后三十天内，按照考核办法，根据考核结果支付费用，每半年度考核总分低于70分的，不予支付该半年度对应运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付该半年度对应全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。该半年度对应运维费=实际考核得分/100*该半年度对应全额运维费。每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为必要条件。

3.甲方支付此项合同价款外不再承担其它任何费用。

三、质量与验收

验收标准以招标文件内容为准。合同期限内所有监测设备均正常运行，并保证数据正常接入市北高新区生态环境综合管理平台，该平台能正常使用。

四、双方的违约责任

1.甲方违约责任

甲方应按照合同约定的付款进度及时支付合同价款。

2.乙方违约责任

乙方未按合同约定及时履行合同义务的，每逾期一日，应承担合同价款总价2‰的违约金，逾期7日的，甲方有权解除合同，除不予退还乙方履约保证金外，乙方应承担合同价款总价20%的违约金。因乙方原因导致运维设备损坏或不能正常运行，乙方应承担本合同价款总价20%的违约金，并在甲方规定的时间维修好运维设备，逾期甲方有权选择与乙方立即解除本合同。若违约金不足以补偿甲方的直接经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿甲方的直接经济损失，与此同时甲方有权选择与乙方立即解除本合同。

五、争议解决

在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决。经协商在7天内不能达成协议时，任一方可向南通市崇川区人民法院提起诉讼。

六、沟通方式

双方沟通应以书面的方式进行。有双方当事人签名或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式文件使用。

七、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

八、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则，责任一律由乙方承担。

九、不可抗力

1.签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。否则甲方有权解除合同，如造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签名、盖章确认，作为补充合同。签名、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十一、附则

1.合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

3.本合同如与合同一般条款有冲突，以合同特殊条款要求为准。

4.本合同附件作为合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同的生效

本合同在双方盖章、法定代表人或委托代理人签名后生效。

甲方（签章）：                              乙方（签章）：

法定代表人	                                 法定代表人

或其委托代理人（签名）                      或其委托代理人（签名）

2026年   月   日                           2026年   月   日

附件：考核方案

甲方按半年度对乙方进行考核，考核采取百分制，主要包括两率（设备运行率和数据有效率）、运行维护、数据审核3部分内容。其中两率部分考核占50%，采取单站考核的方式进行；运行维护部分考核占40%，数据审核部分考核占10%，均采取项目整体考核的方式进行。

1.单站考核部分（50%）

（1）名词解释

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（2）数据真实性

单站考核即两率部分考核，包括设备运行率和数据有效率，由乙方按实际情况填写考核时段内的两率考核表，甲方组织抽审，发现弄虚作假行为单站考核计0分。

（3）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则单站考核计0分。

（4）两率考核得分

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则单站考核计0分。

①单站监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=100；

②有效率在85%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×100；

③有效率在80%(含)-85%的，两率得分=实际有效率×90%×100。

2.项目整体考核部分（50%）

（1）运行维护部分（40%）

运行维护部分由甲方组织抽查，采取单站类推整体的方式进行，即检查单站时发现单站存在该项问题即对项目整体予以同等扣分，满分100分，采用扣分制，扣分细则如下表：

标准站/VOCs站运维情况考核表

考核站点：            运维商：                   考核时间：

| 考核内容 |  | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力不低于1.5Mpa，且在有效期内； 流量计、温湿度计、大气压计超出有效期； 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障； 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围； 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差； 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过； 颗粒物分析仪采样斑点有残缺、毛刺或穿孔现象； 颗粒物分析仪采样斑点异常是否及时调整并记录上报。 …… |  |
| 日常运维 | 站房环境及人员保障情况 | 站房卫生整洁，不漏水，物品摆放整齐，无无关设备和杂物等； 电、通讯、空调、排风、消防等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境； 门禁、护栏、照明、爬梯等外围设施是否完好； 运维人员是否持证上岗，人证一致。 …… 站点每周巡检一次得满分；到站率不足一周一次每次扣 分。 |  |
|  | 采样系统维护效果 | 切割头、采样管道是否按规定清洁，有无积灰、积水或障碍物； 采样风机、气泵是否正常工作； 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度小于3m； 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常，支管是否全部加保温套； 氮氧化物分析仪硅胶是否及时更换。 …… |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息； 仪器过滤膜是否及时更换并留档，散热风扇是否及时清洗； 颗粒物采样管加热装置是否工作正常； 采样泵相关耗材是否及时更换； 采样纸带或滤膜是否及时更换； 零气发生器相关耗材是否及时更换（至少每6个月）。 …… |  |
| 运维响应、保障 | 应急响应 | 对空气异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应空气、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件有安全库存并及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 视频监控 | 真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | …… | …… |  |
| 记录和数据管理 | 运维记录 | 现场运维每周例行巡检记录完整性，真实性，实时性； 气态污染物质控校准记录（零跨、精度、多点校准）； 颗粒物质控校准记录（流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准）； 动态校准仪质量流量控制器多点校准记录； 气态、颗粒物采样管、切割器清洗记录； 标气使用记录、有效证书； 设备维修记录； 耗品耗材更换记录； NOx设备钼炉转换率记录； 臭氧仪器标准与量值溯源记录； 颗粒物纸带留存记录； 过滤膜留存记录； 记录不完整、不规范、不真实、遗漏、错误或涂改有一项扣 分。 …… |  |
|  | 数据一致性 | 时钟不一致，数据采集、传输异常，仪器数据与工控机、平台不一致； 视频监控无法查看或记录不满一个月； 摄像头朝向发生自动转动，超过一个周期未维护。 …… |  |

注：1.表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除；

2.甲方可以运用环境质量自动监测站质控检查的结果，参考对照酌情扣分。

（2）数据审核部分（10%）

乙方安排专人按照数据审核要求对站点数据审核，每日将审核的数据汇总并反馈给甲方。

数据审核部分考核采用扣分制，满分100分。甲方在考核时段内安排核查与统计，发现1次数据审核不准确或者审核数据反馈不及时扣1分，扣完为止。甲方对数据真实性组织抽审，发现数据弄虚作假等行为，数据审核部分考核直接计0分。

3.考核总分计算（100分）

考核总分=4个站点两率得分加和/4*50%+运行维护得分*40%+数据审核得分*10%

4.运维费用核算方法

每半年度考核总分低于70分的，不予支付该半年度对应运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付该半年度对应全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。该半年度对应运维费=实际考核得分/100*该半年度对应全额运维费。

第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标单位凭“中标通知书”与采购人签订合同。合同一式四份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标单位履约，中标单位履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与中标单位串通或要求中标单位通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标单位出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标单位出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效投标文件处理。

七、付款方式详见招标文件第三章，项目款的支付不计息。

第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.获取招标文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或代理机构。采购人或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人（或负责人）或参加本次投标授权人送达采购人和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，采购人、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位或代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

第八章  投标响应文件组成及格式

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标单位应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件、投标响应文件电子版四部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1.投标供应商提供有效的营业执照等具有独立承担民事责任能力的证明材料复印件。

2.投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证复印件（格式参见第八章）。

3.投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

4.关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章

- 商务技术文件（单独装订密封）

【特别提醒】以下商务技术文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

1.投标响应函（格式参见第八章）。

2.评审评分项技术响应评分中所涉及的事项需提供的所有资料；

3.评审评分项中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

4.招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评审评分项中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

（三）报价文件（单独装订密封）

1.投标响应报价总表（格式参见第八章）。

2.投标响应报价明细表（格式参见第八章）。

（四）投标文件电子版（单独密封）

投标文件电子版需将资格审查文件、商务技术文件、报价文件的正本盖章后扫描一份存于U盘中，单独密封递交。

附件：相关格式

A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

1.法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

2.授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3.无重大违法记录声明函

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4.关于资格文件的声明函

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。

本公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	   月 	  日

B商务技术文件（单独密封）

1.投标响应函（格式不得变动）

江苏省南通市北高新技术产业开发区管理委员会  ：

依据贵单位         （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，按公开招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

C报价文件（单独密封）

1.投标响应报价表

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | ____________元 人民币大写：____________ |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.投标报价明细表

项目名称：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：