崇川区文峰街道社区卫生服务中心

十二道心电图机、经皮黄疸仪采购项目

比价文件

采购单位：崇川区文峰街道社区卫生服务中心

日期：2026年5月15日

目录

第一章  比价邀请函	1

第二章  比价须知	3

第三章  项目需求	5

第四章  开启和评审	6

第五章  比价响应文件组成	10

# 第一章 比价邀请函

崇川区文峰街道社区卫生服务中心十二道心电图机、经皮黄疸仪采购项目的潜在供应商应在南通市崇川区政府网站获取采购文件，并于2026年5月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：崇川区文峰街道社区卫生服务中心十二道心电图机、经皮黄疸仪采购项目

预算金额：十二道心电图机一台预算5万元、经皮黄疸仪一台预算2万元，报价超过采购预算的为无效响应文件。

采购需求：具体需求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后20日内完成供货。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.采购人其它要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

（2）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）若投标供应商为生产厂家，需持有《医疗器械生产许可证》（对应设备分类的生产范围）；若为代理商 / 经销商，需具备二类医疗器械经营资格，同时提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》复印件；

（4）系统适配：需将所投设备与崇川区文峰街道社区卫生服务中心 HIS 系统对接，提供书面承诺函，格式自拟；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（7）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动；

（8）本项目不接受联合体投标。

四、获取比价文件

时间：2026年5月15日至2026年5月20日14:00时（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市崇川区政府网站

方式：自行下载。

五、比价响应文件提交

截止时间：2026年5月20日14点00分（北京时间）

地点：崇川区文峰街道社区卫生服务中心三楼会议室（南通市青年中路120号3号楼3楼）

六、比价响应文件开启

时间：2026年5月20日14点30分（北京时间）

地点：崇川区文峰街道社区卫生服务中心三楼会议室

七、比价公告期限

自比价公告在南通市崇川区政府网站发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：崇川区文峰街道社区卫生服务中心

联系人：袁先生

联系方式：15906290838

第二章 比价须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.比价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价响应文件，或者比价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，比价人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.比价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

## 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

## 四、比价响应文件的编写、份数和签署

1.议价人按第五部分“比价响应文件组成”编写比价响应文件。比价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由比价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.纸质比价响应文件（资格审查文件、价格文件），明确标注议价人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价响应文件正本须打印并由比价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、比价响应文件的递交

1.比价人将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格文件须单独密封，不得出现于比价响应文件其他部分中。

3.密封后比价响应文件（资格审查文件、价格文件）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好标准以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价响应文件。

## 六、比价响应文件的递交时间

比价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价响应文件。

## 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加比价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 八、付款方式

## 付款方式：合同签订后20日内完成供货，经验收合格后10天内付合同款90%，10%余款满壹年后一次性付清（无息）。

## 第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，人员培训、保险等。本项目不接受负偏离。

一、项目目的及必要性

用于日常体检工作，每一项的检测都有明确的生理意义和临床必要性，是评估内环境稳定的关键指标。

二、采购清单

| 品名数量 | 性能要求 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 十二道心电图机一台 | 1、导 联 ：标准12导联，Cabrera导联，12导联同步采集及同步记录打印 2、定标电压: 各档位灵敏度最大允许误差为±0.1% 3、耐极化电压:±590mV 4、幅频特性：0.05~500Hz 5、标准灵敏度:10mm/mV，允差±0.1% 6、线性及动态范围:幅度变化≤2% 7、恢复时间：耐极化电压恢复时间≤1s 8、显 示 器≥7.9英寸彩色液晶可触摸操作显示屏 9、记 录 器：主机内置210mm宽记录器。无需选装，可同时兼容卷纸和折叠纸，并能放进纸舱内 10、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，允差±1% 11、存储功能；主机可存储900组以上心电波形及分析数据；支持外置SD卡，USB存储 12、体位状态：具有卧位、坐位、立位等信息，有助于更准确分析 13、检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查 14、记录方式：自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录、复制记录 15、ACS方式：具有ACS（急性冠脉综合征）辅助诊断功能，右侧导联后壁导联的ST段程度报告。ACS概要报告、ACS解说报告 16、增强记录：向量图记录、合成18导联记录 17、智能自动捕获记录：安装电极完成后，无需按任何按键，心电图机即可进行一次完整检查测量 18、波形冻结：可采集及显示5分钟的冻结心电波形数据，并能任意选择范围进行分析 19、回顾记录：可记录从按下那一时刻起一定时间段（8~12秒）的心电图 20、分析特性：针对婴幼儿、儿童、青少年男、女性、成年人分类，提高诊断精度 21、分析报告：波形报告、测量结果报告、分析指南报告、诊断解说报告、运动处方报告、处置信息报告、详细测量值报告、R-R趋势图，R-R直方图 22、Brugada分析：具有独特的Brugada自动检出功能并进行风险分析，风险报告功能 23、分析处理：4等级，约260种分析结果 24、心脏示意图 ：（1）心脏整体示意图（2）心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分（3）心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，解释表面视图状态，表示出后壁的状态 25、起搏脉冲检出：具有起搏脉冲显示功能 26、R波检出导联：自动检测R波导联，切换最佳的R波为分析导联 27、波形单独放大：需要波形、分析结果放大显示时，双击查看部分即可放大显示波形 28、数据修改功能:在数据回放或保存前，可编辑修改检查数据 29、字体、波形设置:具有字体大小，波形基线宽度调节功能 30、密码保护:具有密码设定功能。防止非相关人员操作，影响设备正常使用 31、数据传输 :有线，无线（内置5GWIFI），自动上传，支持多种数据格式输出 32、共享文件夹:具有自动上传网络共享文件夹功能 33、网络对时:具有自动获取网络服务器时间，自动更新功能 | 产品提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》及附件（进口设备需提供《进口医疗器械注册证》），且证书在有效期内，覆盖所投标的设备型号 |
| 经皮黄疸仪一台 | 1、测量方式：光反射式。 2、测量精度： “00”校正板检定：“0.0+0.5”， 0.00-20.0±1。 3、测量重复性：不超过±0.5。 4、测量单位切换功能：可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位（经皮胆红素）。 5、平均测量功能：可设置2~5次平均测量方式。 6、电池电压检测功能：可显示当前电池电压状态。 7、就绪（READY）指示功能：“READY”指示灯亮表示可进行测试。 8、仪器内部电容充电指示：未准备好测量时，符号闪烁，当准备好测量时， 停止闪烁并显示该符号。 9、数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。 10、测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据。 11、背光灯功能：可使用户在光线不足的暗处也能正常操作和读数。 12、充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）。 13、充电器：充电器的供电电源为交流220V±22V，50Hz±1Hz。专用于对 本仪器使用的镍氢电池组进行充电。 *14、具有黄疸仪闪光电路专利证书。 - *15、使用年限8年及以上，并提供仪器铭牌照片。 | 产品提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》及附件（进口设备需提供《进口医疗器械注册证》），且证书在有效期内，覆盖所投标的设备型号 |

三、付款方式

## 付款方式：合同签订后20日内完成供货，经验收合格后10天内付合同款90%，10%余款满壹年后一次性付清（无息）。

## 四、质量要求、包装要求及售后服务

### 4.1 质量要求：

4.1.1 成交供应商必须提供全新的原厂货物。项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。

### 4.2 包装要求：

4.2.1 除合同另有规定外，成交供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由成交供应商承担。

### 4.3 售后服务

4.3.1 质量保证期（或称“免费维修期”）：三年，免费维修期的起始计算日期为货物通过验收交付使用日。

4.3.2 项目通过验收后，设备故障报修的响应时间：提供全天 24 小时报障电话服务。接到报障后 1 小时内提供解决方案，如果电话中无法解决，成交供应商应在收到采购人通知后 4 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，并在 24 小时内消除障碍。因设备故障停用的时间，免费维修期累计相应顺延。

4.3.3 在免费维修期内，成交供应商应无偿提供保养和维修服务。主要内容：及时排除故障和进行修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，免费维修期内全部服务费和更换零部件的费用由成交供应商承担。

4.3.4 免费维修期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。中标人在免费维修期和维护期内负责采购人的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

4.3.5 采购人维修通知的邮件发出后，视为采购人的维修通知送达中标人。

4.3.6 所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

4.3.7 包修、包换、包退： 按国家现行三包政策。

## 4.4 备件：为保证设备正常运行，中标人存入所有必须的备件，并保证 8年以上的供应期。

## 五、验收要求、验收标准及方法

### 5.1.验收

#### 5.1.1 出厂检验：货物在出厂前都必须作出厂前测试。

5.1.2 验收时间：货物到达后，由采购人初步验收合格后成交供应商才可进行安装，货物的参数应符合投标文件技术参数响应要求。货物安装调试完毕正常使用后 30 天内进行系统验收。

### 5.2 验收标准：

5.2.1 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

5.2.2 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.2.3 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.2.5 项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格。成交供应商在安装施工中如果质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，交货期不予顺延。

5.3.按照国家有关施工及验收规范的约定标准、规范进行质量验收。若成交供应商有违反操作规程和标准规范或施工质量不符合规定的，采购人有权令其停止（或暂停）项目，由此造成的损失均由成交供应商负责。

5.4.技术资料：提供设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。

5.5.培训：成交供应商应提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或协商安排。

# 第四章  开启和评审

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.比价资格是否符合；

2.比价响应文件是否完整；

3.比价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

5.响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

供应商应在资格评审部分提供质量和服务书面承诺书，否则评标委员会应当将其作为无效文件处理。

三、陈述、演示、答疑、澄清

1.如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

2.重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

3.对采购过程提出质询的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

注：异常低价审查

5.1根据财库〔2026〕2号文件,政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.2启动异常低价投标(响应)审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.比价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、评标流程

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，总评审报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

七、中标通知

中标结果在南通市崇川区政府网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  比价响应文件组成

比价响应文件由资格审查文件、价格文件部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函（格式参见附件）；

2.提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，还必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.若投标供应商为生产厂家，需持有《医疗器械生产许可证》（对应设备分类的生产范围）；若为代理商 / 经销商，需提供生产厂家的正式授权委托书（明确授权区域、期限及项目权限），同时提供生产厂家的《医疗器械生产许可证》复印件；

5.所投产品提供国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》及《医疗器械注册登记表》（进口设备需提供《进口医疗器械注册证》），且证书在有效期内，覆盖所投标的设备型号；

6.系统适配能力：具备将所投设备与崇川区文峰街道社区卫生服务中心HIS系统对接的技术能力，提供书面承诺函，格式自拟；

7.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、价格文件，一正一副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价总表。

附件               资格审查文件相关格式

### 1.响  应  函

崇川区文峰街道社区卫生服务中心：

我单位参加            （项目名称），            （项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

比选人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

崇川区文峰街道社区卫生服务中心：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

比选人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人签字：

联系方式：

日    期：

法定代表人、授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

崇川区文峰街道社区卫生服务中心：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 价格文件响应文件相关格式

# 1.报价总表

| 项目名称 | 总报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崇川区文峰街道社区卫生服务中心十二道心电图机、经皮黄疸仪采购安装项目 | 大写： 小写： | 完全响应比价议价文件要求 | 完全响应比价议价文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）本项目为固定总价报价，投标报价包含完成本项目所需的全部费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：