崇川经济开发区省级工业园区监测监控标准空气站运维项目

竞争性磋商文件

- 项目编号：JSKJ2024210（JC40）

采购单位：南通崇川经济开发区管理委员会

代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司

日期：二〇二五年一月六日

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：崇川经济开发区省级工业园区监测监控标准空气站运维项目采购项目的潜在供应商应在南通市崇川区人民政府网--公告公示栏获取磋商文件，并于2025 年1月17日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2024210（JC40）

项目名称：崇川经济开发区省级工业园区监测监控标准空气站运维项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：49万元/年

最高限价：49万元/年，超过此最高限价的作无效磋商响应处理

采购需求：详见第三部分 项目需求

合同履行期限：本项目采取三年一招，合同一年一签。（采购单位在合同期满前对成交供应商的实际运维工作进行综合考核，如满足采购单位要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可续签下一年合同，最多续签两次）。

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

时间：2025年1月6日至2025年1月17日

地点：南通市崇川区人民政府网--公告公示栏

方式：自行下载

售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月17日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收响应文件。

地点：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼江苏科建工程项目管理有限公司开标室1，如有变动另行通知。

特别提醒：开标地点停车位有限，请择优选择非机车出行方式前往。

五、开启

时间：2025年1月17日9点30分（北京时间）。

地点：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼江苏科建工程项目管理有限公司开标室1，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：现场模式。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购单位提出，由采购单位负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向采购单位或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购单位信息

名 称：南通崇川经济开发区管理委员会

地 址：南通市胜利路88号，崇川经济开发区管委会主楼301

联系方式：0513-85269627

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地 址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：0513-85110636，13912280232

- 项目联系方式

磋商文件制作人：蒋惠

电 话：0513-85110636，13912280232

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由采购单位或采购代理机构解释。

1.供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购单位或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购单位或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1.响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2.响应文件每一部分内容均须提供“一正贰副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。密封完好以不泄露响应文件内容为主要判断依据。

3.纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4.响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5.递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 四、响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日算起， 45  个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，磋商响应将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的供应商的响应文件将被拒绝。

五、报价准备

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2.最后报价应包括系统建设费用、人工费、差旅费、会务费、交通食宿费用、管理费、利润、税金等一切与之相关的费用。

3.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、相关费用

1.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购单位不收取任何费用。

3.代理服务费：成交价*1.5%，不足4500按4500计取，供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

- 七、履约保证金

- 1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

- 2.成交供应商可以选择以  支票、汇票、本票或者金融机构、履约保证金保险、担保机构出具的保函、保单  等非现金形式缴纳履约保证金。

- 3.成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“成交通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购单位签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 4.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息原路退还该合同项目的履约保证金。

- 5.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

八、相关提示

无。

第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目背景

- 为有效解决南通崇川经济开发区环境污染问题，全面改善区域环境质量，根据《江苏省工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理工作方案（试行）》的要求，在崇川经济开发区内建设了4座常规六参数空气站及1套软件平台系统。为保证崇川经济开发区相关监测设备的稳定运行，取得连续、有效监测数据，为政府环境保护工作提供科学的决策依据。根据国家、省、市相关标准及规范要求，南通崇川经济开发区管理委员会开展日常运维服务采购，委托第三方机构对崇川经济开发区常规六参数空气站及软件平台提供运维服务。

- 二、项目要求

崇川经济开发区污染物排放限值限量标准空气站监测设备及软件平台已经建设完成，且正常运行两年，目前已过了常规六参数空气站运维期，现需对上述站点及图软件平台的日常巡检、定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作进行专项负责，以此确保仪器设备正常运行并及时传输数据。

1.运维目的

本项目拟委托第三方机构对常规六参数空气站及软件平台提供运维服务，运维内容包括：设备日常维护、定期校准、系统检修、数据传输、平台修复等，确保站点设备及系统连续、稳定、有效运行。

2.运维管理

运维机构须严格按照运维合同、方案以及国家、省市等相关运行管理制度及规定开展运维工作。

3.运维内容

承担仪器设备日常运行维护工作，包括仪器设备日常和定期的检查调校、易损件更换、耗材更换、管路清洗、数据核查等工作，运维人员必需每周对监测仪器进行现场维护。所有运维工作及仪器的使用情况均须做好记录。

- 4.运维方案

- 运维机构负责制定详细的运维方案（需在响应文件中提供），方案内容应包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

- 5.人员保障

- 需配备至少2名运维工作人员，能够独立解决仪器运维过程中一些常见简单故障，负责运维人员需接受采购单位的监督管理开展运维工作。

- 6.备件保障

运维合同签订后，所有耗材、配件必须根据仪器的状况和有效使用期，及时更换并做好登记记录；更换的耗材、配件需进行标注（更换时间、地点及原因）；标准物质的采购、使用、更换必须符合相关规定，按照仪器要求，标准物质在有效期内应定期更换，并应做好相关记录。

- 7.服务响应

- 如发现仪器故障后，运维机构在4小时内到达现场检修。对于普通故障，修复时间不超过24小时；如24小时内无法排除故障，应及时报告，共同协商后解决。重大保障及特殊应急状况下，能服从调度安排。

8.其它要求

1）承担运行维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。同时应配备工作交通车辆，用于日常巡检和发生突发事故时能及时赶到站点对仪器设备进行运维。

2）承担运行维护服务方必须必须积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作。

3）按照要求规范如实填写、整理各类运维记录，留存现场。

4）本项目运维期间，涉及更换新零配件（含主要元器件）、网费、电费等，费用均由成交供应商承担，采购单位不予承担；即：项目运维期间，采购单位不再另行支付其他任何费用。请潜在供应商自行勘察现场，成交后不得以不知情等为由拒绝履约。

三、站点运维服务清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-SAMS |
|  | 氮氧化物分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-NAMS |
|  | 一氧化碳分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-CAMS |
|  | 臭氧分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-OAMS |
|  | 颗粒物（PM10）分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-PAMS |
|  | 颗粒物（PM2.5）分析仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-PM2.5 |
|  | 零气发生器 | 4 | 盈峰科技 | YF-ZUMS |
|  | 动态气体校准仪 | 4 | 盈峰科技 | YF-MCMS |
|  | 气象五参数 | 4 | 盈峰科技 | YF-WUMS-500 |
|  | 配套采样系统 | 4 | 盈峰科技 | YF-AQMS-CY |
|  | 机柜 | 4 | 盈峰科技 | 盈峰科技定制 |
|  | 稳压电源 | 4 | 盈峰科技定制 | 正泰、TND1-5 |
|  | 工控机（含显示器） | 4 | 盈峰科技定制 | 研祥、IPC-510 |
|  | 数据采集系统 | 4 | 盈峰科技 | 盈峰科技定制 |
|  | 中心站数据处理系统 | 4 | 盈峰科技 | 盈峰科技定制 |
|  | UPS | 4 | 盈峰科技定制 | 科华、YTR1106L |
|  | 软件平台 | 1 | 盈峰科技定制 | 盈峰科技定制 |

- 日常运维要求

1.常规六参数空气站运行维护

根据环境空气自动站的托管目标，托管过程中完成以下几项工作：

环境空气监测自动站的日常运行维护；

环境空气监测自动站的设备维护及维修；

环境空气监测自动站的系统质量管理；

按行业标准要求进行设备日常维护，并按照仪器使用规范要求进行预防性维护将按仪器说明书中的维护内容、周期及相关程序进行维护，同时达到国家、南通市相关空气自动监测标准的要求。每月定期向崇川经济开发区管理部门提交《空气自动站运行月计划》、《空气自动站运行情况月报告》，向崇川经济开发区管理部门陈述空气自动站的运行状况和事件处理情况。

1.1运维工作一般维护内容

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

1.2日常维护工作

每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现运行数据有持续异常值时，立即通知管理部门，在每日6时～23时出现的故障，在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）；其他时间出现的故障，在第二天12时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）；

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据掉线及时恢复；

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，将进行校准；

每天完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向业主单位提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值；

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，将于数据产生一周内，以正式文件形式向业主单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。针对月底未能按时审核上报的监测数据，将于下月3日前将所有审核结果报送至管理部门。

1.3运维工作具体内容

1.3.1每周定期巡检

每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时将完成的工作包括：

（1）站房内外环境

1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，是否有异常的噪声和气味。

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。

4）采样头周围1m范围内无障碍物或其他采样口，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。采样口具有270°以上自由空间（自由空间包括主导风向）。采样头防护网完整。

5）对站房周围的杂草和积水及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝及时进行剪除。

6）在经常出现雷雨的地区，将经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题将及时处理，保证系统安全运行。

7）检查站房内温度是否保持在20-30℃，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节注意站房内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，将及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止冷凝现象。

8）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

9）检查站房的安全实施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（2）监测系统情况

1）查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3）检查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

4）检查标准气使用情况。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

5）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

6）检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，按要求及时更换滤膜或清洗风扇。

8）对气象仪器的运行情况进行检查。

9）仪器配备的干燥剂等将每周进行检查，及时更换。

10）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

11）对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗。对于采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜要定期观察其污染状况并及时更换，一般情况下每2周至少更换1次滤膜。

1.3.2每月工作项目

（1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查PM2.5设备的动态加热装置是否正常工作。

（2）清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。

（3）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（4）每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟。

（5）每月在每个城市开展至少5天PM10手工采样和PM2.5手工采样，和自动监测系统进行比对。

（6）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（7）每月对数据进行备份。

（8）若零气发生器连续使用，将根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线将立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，经常观察干燥剂的变色情况，根据观察变色经验确定是否更换干燥剂。

1.3.3每两个月维护工作

（1）更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检。

（2）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

（3）用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

1.3.4每季度维护工作

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（2）对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（3）每季度对气态污染物进行精密度校准。

1.3.5每半年维护工作

（1）检查PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；每半年更换在线颗粒物过滤器。

（2）对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。

（3）对零气源中的洗涤剂进行定期更换或再生。由于洗涤剂在各地使用频次和受污染程度不同，除按厂家提供的使用手册和质量保证手册规定要求更换洗涤剂外，观察低浓度监测时各项目的监测误差和零点漂移是否普遍增大，查明原因确定是否需要更换，一般情况下每6个月需更换一次。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

1.3.6年度维护工作

（1）对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）每年对采样管路至少进行一次清洗。采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。

（3）每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度。

1.3.7日常运维其他相关内容

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（2）及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更将及时通知委托单位。

（3）每月5日前，将上月各类记录表格交给委托单位，用于数据复核。

（4）保证满足对站点故障的响应时间要求，当每日6时-23时出现的故障，将在1h之内响应，4h内解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，将在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（5）当仪器损坏报废不能修复时，将在48h内使用备机开展监测，并同时报告委托单位，委托单位确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

1.3.8软件平台维护

软件系统在生产运行中，如果系统或者应用软件本身出现了故障，而影响到业务的正常服务时，采取各种处理措施，以保证生产业务系统的正常对外服务，尽力将损失减小到最少。维护服务中，所提供的排除故障的范围包括：

（1）正常使用中发生的系统故障

（2）系统在使用过程中故障的排除

（3）正常维护中发生的系统技术故障

（4）特殊原因引发的系统重新调试、配置等工作

（5）特殊原因（电力中断等）造成系统故障的排除

1.3.9数据维护服务

针对数据维护，运维单位提供如下主要服务：

（1）负责对监测数据进行定期、不定期备份；负责定期对服务器相关数据进行备份，并根据客户需求进行相应数据的恢复。

（2）负责数据的安全工作，承诺不得私自修改，删除数据。

（3）数据纠错。由于系统本身原因造成数据错误，运维单位负责查明造成问题的原因，对系统功能进行修正，同时对于已经出现错误的数据进行修正。由于系统数据错误导致系统功能无法正常使用，运维单位协助查明数据错误。

（4）提供相关数据的初始化、数据导入，以及一致性检查等服务。

（5）协助用户上级部门对软件平台检漏等工作问题排查及完善。

五、监督管理与考核办法

1.监督管理

1.1数据必须真实有效，响应供应商须确保在项目实施过程中没有弄虚作假行为。否则，采购单位有权终止合同。

1.2响应供应商应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，采购单位有权终止合同。

1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实采购单位有权终止合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

1.4如果成交供应商运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购单位有权提前终止合同。

2.考核办法

采购单位按半年度对运维成交供应商进行考核，考核采取百分制，主要包括两率（设备运行率和数据有效率）、运行维护、数据审核3部分内容。其中两率部分考核占50%，采取单站考核的方式进行；运行维护部分考核占40%，数据审核部分考核占10%，均采取项目整体考核的方式进行。

2.1单站考核部分（50%）

（1）名词解释

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

（2）数据真实性

单站考核即两率部分考核，包括设备运行率和数据有效率，由运维中标单位按实际情况填写考核时段内的两率考核表，采购方组织抽审，发现弄虚作假行为单站考核计0分。

（3）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则单站考核计0分。

（4）两率考核得分

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则单站考核计0分。

①单站监测数据有效率高于90%(含)的，两率得分=100；

②有效率在85%(含)-90%的，两率得分=实际有效率×100；

③有效率在80%(含)-85%的，两率得分=实际有效率×90%×100。

2.2项目整体考核部分（50%）

（1）运行维护部分（40%）

运行维护部分由采购方组织抽查，采取单站类推整体的方式进行，即检查单站时发现单站存在该项问题即对项目整体予以同等扣分，满分100分，采用扣分制，扣分细则如下表：

空气自动监测站运维情况考核表

考核站点：            运维商：                   考核时间：

| 考核内容 |  | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证与质量控制 | 仪器运维状态核查 | 标气压力不低于1.5Mpa，且在有效期内； 流量计、温湿度计、大气压计超出有效期； 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等； 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障； 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围； 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差； 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过； 颗粒物分析仪采样斑点有残缺、毛刺或穿孔现象； 颗粒物分析仪采样斑点异常是否及时调整并记录上报。 …… |  |
| 日常运维 | 站房环境及人员保障情况 | 站房卫生整洁，不漏水，物品摆放整齐，无无关设备和杂物等； 电、通讯、空调、排风、消防等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境； 门禁、护栏、照明、爬梯等外围设施是否完好； 运维人员是否持证上岗，人证一致。 …… 站点每周巡检一次得满分；到站率不足一周一次每次扣 分。 |  |
|  | 采样系统维护效果 | 切割头、采样管道是否按规定清洁，有无积灰、积水或障碍物； 采样风机、气泵是否正常工作； 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度小于3m； 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常，支管是否全部加保温套； 氮氧化物分析仪硅胶是否及时更换。 …… |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息； 仪器过滤膜是否及时更换并留档，散热风扇是否及时清洗； 颗粒物采样管加热装置是否工作正常； 采样泵相关耗材是否及时更换； 采样纸带或滤膜是否及时更换； 零气发生器相关耗材是否及时更换（至少每6个月）。 …… |  |
| 运维响应、保障 | 应急响应 | 对空气异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应空气、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件有安全库存并及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 视频监控 | 真实有效的监控视频信息在环境质量自动监控平台上实时反馈得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | …… | …… |  |
| 记录和数据管理 | 运维记录 | 现场运维每周例行巡检记录完整性，真实性，实时性； 气态污染物质控校准记录（零跨、精度、多点校准）； 颗粒物质控校准记录（流量、质量传感器/标准膜、温度和压力校准）； 动态校准仪质量流量控制器多点校准记录； 气态、颗粒物采样管、切割器清洗记录； 标气使用记录、有效证书； 设备维修记录； 耗品耗材更换记录； NOx设备钼炉转换率记录； 臭氧仪器标准与量值溯源记录； 颗粒物纸带留存记录； 过滤膜留存记录； 记录不完整、不规范、不真实、遗漏、错误或涂改有一项扣 分。 …… |  |
|  | 数据一致性 | 时钟不一致，数据采集、传输异常，仪器数据与工控机、平台不一致； 视频监控无法查看或记录不满一个月； 摄像头朝向发生自动转动，超过一个周期未维护。 …… |  |

注：1.具体考核细则以实际签订合同为准；

2.表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除；

3.采购单位可以运用环境质量自动监测站质控检查的结果，参考对照酌情扣分。

（2）数据审核部分（10%）

运维成交供应商安排专人按照数据审核要求对站点数据审核，每日将审核的数据汇总并反馈给采购方。

数据审核部分考核采用扣分制，满分100分。采购单位在考核时段内安排核查与统计，发现1次数据审核不准确或者审核数据反馈不及时扣1分，扣完为止。采购单位对数据真实性组织抽审，发现数据弄虚作假等行为，数据审核部分考核直接计0分。

2.3考核总分计算（100分）

考核总分=4个站点两率得分加和/4*50%+运行维护得分*40%+数据审核得分*10%

2.4运维费用核算方法

每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费。

- 六、服务期限和地点

1.服务期限：本项目采取三年一招，合同一年一签。（采购单位在合同期满前对成交供应商的实际运维工作进行综合考核，如满足采购单位要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可续签下一年合同，最多续签两次）。

2.服务地点：采购单位指定地点。

- 七、付款方式

按考核结果每半年度支付一次费用，每次支付运维费的标准为合同价的50%：

- 合同签订至服务半年后，按照考核办法，根据考核结果支付当期运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

- 一年服务期满，按照考核办法，根据考核结果支付剩余运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

- 每次付款以成交供应商开具等额发票交采购单位财务审核入账为必要条件。

第四部分  评审程序和内容

一、采购单位委托代理机构组织磋商

供应商须持有效身份证明参加磋商会。

二、竞争性磋商小组由有关专家和采购单位代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

磋商小组由采购单位代表和评审专家共计3人组成，其中评审专家2人，采购单位代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1.是否递交响应文件；

2.供应商资格是否符合；

3.响应文件是否完整；

4.响应文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如磋商小组认为有必要，供应商按磋商小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由磋商小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.未通过符合性检查的；

4.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6.报价文件出现在其他响应文件中的；

7.响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

8.不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9.供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的；

10.供应商未在规定时间内提交最后报价的；

11.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

12.供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”等网站后发现供应商存在其他不符合相关规定条件的信用记录；

13.其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足 3  家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

上述均保留磋商小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足 3  家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足 3  家如下情形时，除采购任务取消外，采购单位报告主管部门，视情采取其他方式采购。本次磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、磋商程序及评审方法和标准

本项目采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构宣布最后报价填报通知后，所有的供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：80 分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 45 | - 1.整体运维方案（12分）： 整体运维方案包括但不限于：1.针对本项目的日常管理制度；2.针对本项目的运维质量考核办法；3.针对本项目的标准气体管理方案；4.针对本项目的故障维修措施。 供应商需按照技术规范并结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容完善、全面、合理、科学，切实可行，完全符合本项目需求，每条最高得3分；编制内容较为完善、全面、合理、科学，切实可行，符合本项目需求，每条最高得2分；编制内容完善、全面、合理、科学度一般，可行性一般，基本满足本项目需求，每条最高得1分；本项最高得12分。 - 注：未提供的不得分。 - 2.质量控制措施（12分）： 质量控制措施包括但不限于：1.针对本项目的运维质量控制体系管理；2.针对本项目的质量控制计划；3.针对本项目的质量保证措施；4.针对本项目的异常数据的审核与校验控制。 供应商需结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容完善、全面、合理、科学，切实可行，完全符合本项目需求，每条最高得3分；编制内容较为完善、全面、合理、科学，切实可行，符合本项目需求，每条最高得2分；编制内容完善、全面、合理、科学度一般，可行性一般，基本满足本项目需求，每条最高得1分；本项最高得12分。 - 注：未提供的不得分。 - 3.设备运维方案（6分）： - 设备运维方案包括但不限于：1.现场设备日常运维操作规范性；2.现场设备常见问题故障解析等。 - 供应商需结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容完善、全面、合理、科学，切实可行，完全符合本项目需求，每条最高得3分；编制内容较为完善、全面、合理、科学，切实可行，符合本项目需求，每条最高得2分；编制内容完善、全面、合理、科学度一般，可行性一般，基本满足本项目需求，每条最高得1分；本项最高得6分。 - 注：未提供的不得分。 - 4.应急能力（15分）： 应急能力包括但不限于：1.针对本项目的异常数据识别办法设置；2.针对本项目的应急监测流程；3.针对本项目的污染事故应急监测方案、自然灾害应急方案；4.针对本项目的电路检修、临时停电应急方案；5.针对本项目的节假日、被偷盗破坏等情况的应急方案等。 供应商需结合所投项目的实际情况针对每条内容进行阐述，编制内容完善、全面、合理、科学，切实可行，完全符合本项目需求，每条最高得3分；编制内容较为完善、全面、合理、科学，切实可行，符合本项目需求，每条最高得2分；编制内容完善、全面、合理、科学度一般，可行性一般，基本满足本项目需求，每条最高得1分；本项最高得15分。 - 注：未提供的不得分。 |
| 2 | 综合实力 | 14 | 1.供应商具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，全部具有得5分，每少一项，扣1分，没有不得分。（提供证明材料复印件或扫描件，否则不得分） 2.供应商具有中国环境监测总站出具的国家生态环境监测网运维单位服务质量评价的，四星得3分，三星级得1.5分，没有不得分。（提供证明材料复印件或扫描件，否则不得分） 3.供应商具有软件能力成熟度模型5级（SPCA5级）资质的得3分，SPCA4级得2分，SPCA3级及以下的得1分，没有不得分。（提供证明材料复印件或扫描件，否则不得分） 4.供应商具有环境空气连续自动监测系统运营服务资质一级得3分，二级得2分，三级得1分。（提供证明材料复印件或扫描件，否则不得分） |
| 3 | 人员配备 | 8 | 1.项目负责人具有仪器仪表专业或环境相关专业高级技术职称、中国环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书的，有一项证书得2分，最多得4分。（提供相关证书复印件或扫描件） 2.项目成员持有中国环境监测总站或中国环境保护产业协会颁发的环境空气自动监测运维与质控培训考核合格证书的，每有一个得2分，最高得4分。（提供相关证书复印件或扫描件） |
| 4 | 业绩 | 10 | 供应商提供2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订类似环境空气自动监测站建设或运维的业绩合同，每提供一个得2分，满分10分。 （提供合同复印件或扫描件） |
| 5 | 运维履约承诺 | 3 | 为确保现场设备运维稳定，提供科学准确的监测数据指导采购单位开展大气管控相关工作，供应商提供设备原厂出具的关于该项目所需的耗材、配件、软件平台等长期技术服务及备品备件支持的函件的（提供原厂出具的函件复印件或扫描件），得3分； 供应商承诺在本项目合同签订前，取得设备原厂关于该项目所需的耗材、配件、软件平台等长期技术服务及备品备件支持函件的（提供承诺函原件，格式自拟），得2分；（如成交供应商成交后，不能提供或不满足上述要求的，采购单位有权取消其成交资格，并由第二名成交候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购；第二名不能提供或不满足要求则取消其成交资格，所有损失由其承担，并由第三名成交候选人替补或由采购单位视情况重新组织采购，以此类推） 供应商无法取得原厂支持，但承诺在运维期间的技术服务和备品备件均能确保采购单位项目的正常运转的（提供承诺函原件，格式自拟），得1分。（如成交供应商履约期间无法满足承诺事项的，采购单位有权立即终止合同，并追究其带来的一切责任和损失） 本项最高得3分，未提供的不得分。 注：以上承诺函格式自拟，承诺内容须明确，有模棱两可、含糊不清的均按未承诺处理。 |

注：上述证书、合同、函件等资料的原件备查，上述材料均以响应文件中提供的内容为准，原件仅在响应文件内容存在字迹模糊、分辨不清等情形时予以查验。

（四）价格分：20 分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（五）成交供应商的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购单位委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，由采购单位或者采购单位委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交供应商。

（六）采购代理机构宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网--公告公示栏公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径：发布成交结果公告的同时，采购单位或者采购代理机构应当向成交供应商发放成交通知书。领取地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼招标代理部  ，电话：  0513-85110636,13912280232 。

成交通知书对采购单位和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、其他注意事项

1.在磋商响应、评审时间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2.磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3.在磋商响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购单位有权中止磋商或评审。

4.凡在磋商响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交供应商自行承担。纸质合同一式  肆  份，采购单位、供应商各 贰 份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购单位、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

崇川经济开发区省级工业园区监测监控标准空气站运维项目合同书

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（卖方）

年   月   日，南通崇川经济开发区管理委员会以竞争性磋商方式对崇川经济开发区省级工业园区监测监控标准空气站运维项目进行了采购。经评委小组评定，（成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通崇川经济开发区管理委员会(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 合同内容

1.服务内容：崇川经济开发区污染物排放限值限量标准空气站监测设备已经建设完成，且正常运行两年，目前已过了常规六参数空气站质保期，现需对上述站点的日常巡检、定期维护保养、校准、耗材的更换、故障检修等工作进行专项负责，以此确保仪器设备正常运行并及时传输数据。具体服务内容详见项目需求。

2.服务期限：本项目采取三年一招，合同一年一签。（甲方在合同期满前对乙方的实际运维工作进行综合考核，如满足甲方要求，且在下一年度预算保障、采购内容不变、合同金额不变的情况下，经双方协商，可续签下一年合同，最多续签两次）。

3.本合同期限：    年    月    日至    年    月    日。

第二条 合同总价

1.合同价格（大写）人民币             （￥：         元）。

合同价格包括运维期间的服务费及文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，含完成本项目所需的一切电费、网络传输费、无线通讯费、数据服务、安全防护、人工、管理、设备、耗材、零部件的更换、培训、售后服务、免费维护、质控、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.乙方账户信息

户    名：_____________

开户银行：_____________

账    号：_____________

联系电话：_____________

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：（1）采购文件；（2）乙方递交的响应文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）成交通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。

第四条 质量保证

1.建立质量管理体系并有效运行，运维服务能够接受质量考核。

2.各项承诺指标及所采取的措施符合“采购文件”要求及报价承诺。

第五条 双方责任

一、甲方责任

1.甲方有权对监测监控能力运维服务进行定期、不定期的检查，乙方应予以配合。

2.甲方发现乙方不按维护内容和事项管理或超越权限时，给甲方造成损失的，甲方可以要求其赔偿实际损失，并追究经济责任，直至解除维护协议。

3.按规定向乙方支付服务费用。

二、乙方责任

1.乙方所提供服务的质量应与采购文件规定及响应文件承诺的内容相一致。

2.乙方根据响应文件所作的承诺自觉开展各项工作。

3.乙方应独立承担服务中的各类责任（安全责任、用工责任和经济责任等），包括但不限于采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，防止发生安全事故、设备损坏遗失事故等。防护措施费用已包含在合同价格内，在项目实施过程中发生的一切事故的责任与费用均由乙方自行承担。

4.乙方根据甲方要求，在规定的时间内安排相应人员进行运维服务和数据审核，并在监测数据及其相关资料的真实性和保密性方面对甲方负责，若由于乙方原因导致数据存在弄虚作假或者数据泄露，甲方有权解除合同并提出索赔。

5.乙方安排的人员在工作期间，必须服从甲方的工作规定和管理制度。如果乙方工作人员不服从甲方管理，造成严重后果，甲方有权解除合同并提出索赔。

6.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第六条 履约保证金

1.本项目履约保证金           元。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后无息退还给乙方。

第七条 合同款支付

按考核结果每半年度支付一次费用，每次支付运维费的标准为合同价的50%：

- 合同签订至服务半年后，按照考核办法，根据考核结果支付当期运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

- 一年服务期满，按照考核办法，根据考核结果支付剩余运维费用：每半年度考核总分低于70分的，不予支付当期运维费；绩效考核总分85（含）分以上的为合格，支付当期全额运维费（合同价的50%）；绩效考核总分在70（含）-85分的。当期运维费=实际考核得分/100*当期全额运维费（合同价的50%）。

- 每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为必要条件。

第八条 违约责任

1.乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方无正当理由，违反本合同第二条的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

3.乙方在承担上述1、2款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第九条 不可抗力

1.由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能按合同和采购文件规定的要求履行服务的，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

2.在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。

3.除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。

4.如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

第十条 合同的变更和终止

1.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加南通的政府招标活动。

第十一条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南通市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第十四条 附则

本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份。

甲方（单位盖章）：                     乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

地址：                                 地址：

联系方式：                             联系方式：

日期：                                 日期：

注：甲方保留对合同微调的权利。

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购单位和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购单位、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以向采购单位、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购单位、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购单位、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购单位、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购单位或者采购代理机构应当将有关情况书面报告主管部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购单位有权依据有关规定，报请监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购单位、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

1.供应商声明函；

2.法定代表人身份证明书原件，法定代表人身份证复印件或扫描件；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件或扫描件（如有）；

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理机构现场查询，截图留存并归档）；

5.有效的营业执照复印件或扫描件；

6.供应商信用承诺书；

7.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（如有）；

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效磋商响应处理）

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1.供应商情况一览表；

2.商务部分正负偏离表；

3.技术部分正负偏离表；

（上述材料为符合性检查项，未提供按无效标处理）

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1.报价总表。

附件1

供应商声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）活动。针对本项目做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件或扫描件并加盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系      （授权单位名称）的法定代表人，现委托      （姓名）（身份证号      ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：      ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)（签字或盖章）:

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

注：提供磋商代表本人身份证复印件或扫描件并加盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件5

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 响应 产品 情况 | 本次响应 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购单位或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件7

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

附件8

报价总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 磋商报价 | （大写） 每年 。 （小写） 元/年 。 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

日期：

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

- 附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：      邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购单位名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。